# ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| Назив наручиоца: | Министарство финансија - Управа царина |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155-а |
| Интернет страница наручиоца: | www.upravacarina.rs. |
| Врста наручиоца: | Орган државне управе |
| Врста поступка јавне набавке: | Јавна набавка мале вредности – јавна набавка број 09/14 |
| Врста предмета: | Добра |
| Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: | Набавка добара – Сигурносни орман за складиштење хемикалија, сигурносни орман за складиштење испарљивих материја и растварача. Назив и ознака из општег речника: лабораторијски намештај - 39180000. |

| Измена конкурсне документације: | У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), врши се измена конкурсне документације у делу VI Образац понуде – Техничка спецификација, на страни 39 од 49 конкурсне документације, у оквиру Тачке 1. - Сигурносни орман за складиштење испарљивих материја и растварача - Димензије и компоненте, односно у оквиру Тачке 2. - Сигурносни орман за складиштење хемикалија - Димензије и компоненте, као у прилогу. |
| --- | --- |
| Лице за контакт: | Јасмина Матовић, телeфон 011/319-19-10 и Мира Дудић, телефон 011/319-21-72. |

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Сигурносни орман за складиштење испарљивих материја и растварача – једнокрилни, 1 комад

Димензије и компоненте: - спољашње димензије: (600-650)x(500-600)x(1900-2000)mm (ширина x дубина x висина); - једна врата са бравом и сигурносним цилиндром; - систем полуга и опруга за затварање врата изван простора за складиштење; - конструкција, трослојни „сендвич“ панел-споља ка унутра: челични лим са епоксидном заштитом (спољна заштита), ватроотпорна испуна, носећи панел за монтажу полица/фиока; - 5 полица, капацитет полице 75 кг; - посуда на дну ормана за евентуално проливање хемикалија, V=15-30 l; - на врху ормана отвор за вентилацију и отвор за свеж ваздух; - обезбеђена измена ваздуха (вентилација) у орману – улазак свежег ваздуха са горње стране ормана (приложити шему, скицу, цртеж ормана); - прикључак за уземљење; - уколико је тежина ормана већа од 250 kg у оквиру понуде за орман потребно је дати и понуду за постољe, које ће тежину ормана са пуњењем (хемикалијама) распоредити на већу површину, тако да максимално оптерећење по m2 буде 200 kg.

Припадајући вентилатор – 1 комад

- радијални вентилатор у Ex заштити; - кућиште и пропелер од полипропилена; - у складу са RL94/9/EG-ATEX; - прикључак за вентилацију да одговара прикључку ормана; - струјна заштита IP 55; - број обртаја приближно 2800/min; - проток: 250 m3/h.

2. Сигурносни орман за складиштење хемикалија – 1 комад

Димензије и компоненте: - спољашње димензије: (500-600)x(500-600)x(1900-2000) mm (ширина x дубина x висина); - по 3 полице у одељку, са одвојеном кадицом капацитета око 25 кг; - двоје врата са одвојеним бравама и механизмом за закључавање заштићеним од корозије; - 2 херметички одвојена одељка, један за киселине, други за базе; - на врху ормана отвор за вентилацију и отвор за свеж ваздух; - обезбеђена измена ваздуха (вентилација) у орману – улазак свежег ваздуха са горње стране ормана (приложити шему, скицу, цртеж ормана). - уколико је тежина ормана већа од 250 kg у оквиру понуде за орман потребно је дати и понуду за постољe, које ће тежину ормана са пуњењем (хемикалијама) распоредити на већу површину, тако да максимално оптерећење по m2 буде 200 kg.

Техничке карактеристике: - омогућава сигурно одлагање агресивних/корозивних хемикалија – киселина и база

Припадајући вентилатор – 1 комад

- радијални вентилатор; - кућиште и пропелер од полипропилена; - прикључак за вентилацију да одговара прикључку ормана - струјна заштита IP 55; - број обртаја приближно 2800/min; - проток: 250 m3/h.